ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

压水堆核电厂用硼酸

Boric Acid In Pressurized Water Reactor Nuclear Power Plant

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　要求	1

附录A 电感耦合等离子体发射光谱仪各元素检出限	11

附录B 离子色谱各阴离子检出限	12

参考文献	13

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：台山核电合营有限公司、苏州热工研究院有限公司。

本文件主要起草人：王柱、周佳、陈伟忠、张术勇、李鹏、楚建伟、苏兴、马强、刘子涛、方军、葛智伟。

本文件为首次发布。

引  言

硼酸作为中子吸收剂在压水堆核电厂一回路中参与反应性控制，确保核电机组安全可控运行。但硼酸的使用也给冷却剂系统带来了一定的水化学问题。首先，硼酸作为酸性物质会降低冷却剂中的pH；其次，硼酸的添加会向冷却剂中引入杂质离子，这两者都会使一回路材料发生腐蚀的概率变大，从而威胁设备的安全运行，因此应根据不同的反应堆类型，对硼酸的化学成分做出严格的规定。

本标准旨在对压水堆核电厂用硼酸的化学成分和检测方法做出规定，限制硼酸中的杂质离子对与其接触的材料的腐蚀，保证设备的安全运行。

压水堆核电厂用硼酸

范围

本标准规定了压水堆核电厂用硼酸的技术要求、试验方法。

本标准适用于压水堆核电厂。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 538-2018        工业硼酸

GB/T 12684-2018      工业硼化物  分析方法

GB/T 6682-2008       分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 9738-2008       化学试剂 水不溶物测定通用方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

B-10同位素丰度：硼元素的同位素混合物中，B-10的原子数与硼元素的总原子数之比。

同位素丰度比：在给定样品中，同一元素的一种同位素的原子数与另一种同位素的原子数之比

要求

压水堆核电厂用硼酸应符合表1的规定。

表1 技术要求

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 硼酸（H3BO3）/w% |  | >99.9 |
| 水不溶物/w% |  | <0.0020 |
| 氟化物（以F计）/mg/kg |  | <0.4 |
| 氯化物（以Cl计）/mg/kg |  | <0.4 |
| 硫酸盐（以SO4计）/mg/kg |  | <1 |
| 磷酸盐（以PO4计）/mg/kg |  | <1 |
| 钠（Na）/mg/kg |  | <2 |
| 铁（Fe）/mg/kg |  | <2 |
| 钙（Ca）/mg/kg |  | <1 |
| 镁（Mg）/mg/kg |  | <5 |
| 铝（Al）/mg/kg |  | <1 |
| 硅（以SiO2计）/mg/kg |  | <2 |
| 砷（As）/mg/kg |  | <2 |
| 重金属（以Pb计）/mg/kg |  | <2 |
| 10B丰度/atom% | 富集硼酸 | ≥30% |
|  | 天然硼酸 | ≥19.6% |

试验方法

一般规定

本标准所用试剂和水，在没有注明其它其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682-2008中规定的一级水。

硼酸含量的测定

原理

硼酸浓度是根据酸碱中和原理，利用自动滴定法，采用碱标准溶液滴定。硼酸是弱酸，不能直接用碱滴定。加入甘露醇（C6H14O6），与硼酸反应生成一种中等强度的配合酸后，再用氢氧化钠标准溶液滴定。

试剂

甘露醇C6H14O6：固体。

邻苯二甲酸氢钾：固体（基准试剂）。使用前取一定量试剂至称量瓶内，于105℃~110℃下恒重（试剂质量大于1g，两次称量偏差需在0.4mg以内），储存于干燥器内。

氢氧化钠标准溶液［c（NaOH）=0.1mol/L］：有证标准物质。氢氧化钠标准溶液使用前用0.18g的邻苯二甲酸氢钾固体（20mL滴定管）或0.12g的邻苯二甲酸氢钾固体（10mL滴定管）标定。

硼标准溶液［c（B）=1000mg/L，以B计］：有证标准物质。

仪器设备

自动滴定仪：配酸碱滴定电极、10mL或者20mL自动滴定管。

电子天平：分度0.1mg。

试验步骤

仪器参考工作参数

根据仪器的优化仪器工作条件，开机预热稳定仪器，仪器参考工作参数见 表1：

表1  自动滴定仪参考工作参数

| 项目 | 操作条件 |
| --- | --- |
| 样品-搅拌 | 速度：35% 时间：60s |
| 滴定模式 | 等当点滴定 |

试样制备

- 称取约0.57g硼酸，精确至0.0001g，记录质量m1，置于500mL烧杯中，加入100mL水，溶解后转移至250mL容量瓶，用水稀释至刻度，摇匀，保存至500mL聚丙烯瓶中。

试验

将干燥洁净的测量杯放于天平上置零，移取约5mL待测样品或硼标准溶液置于测杯中，称量并记录实际的取样量，精确至0.0001g，记录质量m2。向测量杯中加水至约60mL，再加入约1g甘露醇。

使用仪器软件编辑硼浓度滴定方法，根据设定方法以此测量硼标准溶液、试样溶液。

试验数据处理

硼酸含量以硼酸（H3BO3）的质量分数W1计，按照式（1）计算 ：

式中：c—氢氧化钠标准溶液的准确数值，mol/L；

V1—滴定试验溶液所消耗的氢氧化钠标准溶液的体积，mL；

V2—试验制备时所用容量瓶的体积，L；

M—硼酸的摩尔质量，g/mol；

m1—试样质量，g；

m2—自动滴定仪滴定的样品质量，g。

硼标准溶液测量的绝对误差应≤4mg/kg。

若采用滴定管进行手工滴定，参考《GB/T 12684-2018 工业硼化物  分析方法》中3.2章   节执行。

硼酸中水不溶物含量的测定

原理

用水溶解样品，将不溶解物滤出，用热水洗涤残渣，烘干后用天平秤出不溶物质量。

仪器设备

玻璃滤锅：孔径为5-15μm；

减压吸附装置。

电热恒温干燥箱：温度可保持在105±2℃

电子天平：分度0.01mg。

试验步骤

- 用水将玻璃滤锅清洗干净后，放入电热恒温干燥箱中，于105±2℃下干燥，直至质量恒定，记录质量m2。

- 称取约20g硼酸试验，记录质量m；置于500mL烧杯中，加入400mL水，缓慢加热，直至试样完全溶解，趁热用已在105±2℃下质量恒定的玻璃滤锅过滤，用热水洗涤不溶物，分5次，每次用40mL热水；将带有不溶解物的玻璃滤锅放入电热恒温干燥箱中，于105±2℃下干燥，直至质量恒定，记录质量m1。

试验数据处理

水中不溶物含量的质量分数W2计，按照式（2）计算 ：

式中：

m—试样质量，g；

m1—玻璃滤锅和水中不溶物质量， g；

m2—玻璃滤锅质量，g。

硼酸中阴离子（氟化物、氯化物、硫酸盐、磷酸盐）的测定

原理

- 本方法是根据离子交换原理，利用各种阴离子（F-、Cl-、PO43-、SO42-等）在流动相（淋洗液）和固定相（离子交换树脂）之间分配系数的差异，通过连续多级的吸附与洗脱使这些离子得以分离；并通过连续测量洗脱液的电导率，得到电导率与时间的响应谱图，利用已知离子组分和浓度值的标准溶液确定各离子的保留时间，浓度与电导率之间的响应关系，实现样品中各离子组分的定性和定量分析。

试剂

阴离子混合标准溶液：有证标准物质，阴离子F-、Cl-、PO43-、SO42-浓度分别为20mg/L、30mg/L、150mg/L、 150 mg/L。

硼酸溶液[c(H3BO3)=50mmol/L]：淋洗液，用烧杯称取6.18g硼酸（GR级），溶解后转移至2000mL聚丙烯瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

仪器设备

阴离子离子色谱仪：配有电导检测器、KOH淋洗液在线发生器装置、电化学抑制器、二氧化碳去除装置。

电子天平：分度0.1mg。

试验步骤

仪器参考工作参数

根据仪器的要求优化仪器工作条件，开机预热稳定仪器，仪器参考工作参数见 表2：

表2  离子色谱仪参考工作参数

| 项目 | 操作条件 |
| --- | --- |
| 进样体积 | 1000μL |
| 柱温箱温度 | 30℃ |
| 电导池检测器温度 | 35℃ |
| 流动相 | 硼酸和KOH |
| 梯度淋洗 | 利用硼酸和KOH溶液反应产生四硼酸钾作淋洗液:硼酸浓度：50mmol/L； KOH浓度：0-12min ，4 mmol/L；12-20 min， 4~30mmol/L；20-28min ，30 mmol/L |

标准溶液制备

- 标准混合中间溶液：移取1mL阴离子混合标准溶液于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，保存至250mL聚丙烯瓶中。

- 标准混合工作溶液：移取上述标准混合中间溶液1mL、2mL、4mL、8mL、10mL分别置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，保存至250mL聚丙烯瓶中。

试样制备

- 称取约2.5g硼酸，精确至0.0001g，记录m，置于500mL烧杯中，加入200mL水，溶解后转移至250mL容量瓶，用水稀释至刻度，摇匀，保存至500mL聚丙烯瓶中。

试验

- 标准工作曲线绘制：使用仪器软件编辑测样方法，根据设定方法测量纯水空白溶液、标准混合工作溶液。记录谱图上各阴离子的保留时间，以峰面积为纵坐标，阴离子浓度为横坐标，绘制标准工作曲线 。

- 试验溶液测量：在与分析标准混合工作溶液相同的测试条件下，对试验溶液进行分析，根据被测阴离子的峰面积，由相应的标准工作曲线确定各阴离子浓度。

试验数据处理

阴离子（氟化物、氯化物、硫酸盐、磷酸盐）的质量浓度以W2计，单位为mg/kg，按照式（2）计算 ：

式中：c—试样溶液中仪器测量的阴离子质量浓度，μg/L；

V—试样溶液定容体积，mL；

m—试样质量，g。

标准工作溶液中F-、Cl-、SO42-、PO43-工作曲线的相关系数R应≥0.995。

硼酸中阳离子（钠、铁、钙、镁、铝、砷、二氧化硅）的测定

原理

- 将试样溶解后，采用标准加入法，利用电感耦合等离子体发射光谱仪进行定量分析。

试剂

阳离子混合标准溶液：有证标准物质，阳离子（Na、Ca、Mg、Al、Fe）浓度为100mg/L。

砷标准溶液：有证标准物质，浓度为1000mg/L。

二氧化硅标准溶液：有证标准物质，浓度为1000mg/L。

氩气：纯度≥99.999%。

硝酸：优级纯，密度1.4g/mL。

硝酸（质量分数约5%）：移取35 mL密度为1.4g/mL的优级纯硝酸于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，保存至1000mL玻璃瓶中。

仪器设备

电感耦合等离子发射光谱仪。

电子天平：分度0.1mg。

容量瓶：材质为塑料。

试验步骤

仪器参考工作参数

根据仪器的要求优化仪器工作条件，开机预热稳定仪器，仪器参考工作参数见表3 ，各元素参考分析限见表4：

表3  电感耦合等离子发射光谱仪参考工作参数

| 项目 | 操作条件 |
| --- | --- |
| 射频发生器功率 | 1.4kw |
| 等离子体气流量 | 15L/min |
| 辅助气 | 1.3L/min |
| 雾化气 | 1.0L/min |
| 观测方式 | 垂直 |
| 重复次数 | 3次 |

表4  各元素分析线

| 钠 | 铁 | 钙 | 镁 | 铝 | 硅 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 589.592nm | 238.204 nm | 396.847 nm | 279.553 nm | 396.152 nm | 251.611 nm | 188.980 nm |

标准溶液制备

- 标准混合中间溶液（5mg/L）：移取5mL阳离子混合标准溶液于100mL容量瓶中，用质量分数约5%的硝酸溶液稀释至刻度，摇匀，保存至250mL聚丙烯瓶中。

- 砷标准工作中间溶液（5mg/L）：移取0.5mL砷标准溶液于100mL容量瓶中，用质量分数5%的硝酸溶液稀释至刻度，摇匀，保存至250mL聚丙烯瓶中。

- 二氧化硅标准中间溶液（10mg/L）：移取1mL二氧化硅标准溶液于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，保存至250mL聚丙烯瓶中。

混合工作曲线绘制

- 平行称取0.57g硼酸，精确至0.0001g，记录质量m，置于100mL烧杯中，加入50mL水，溶解后转移至5个100mL容量瓶中。

- 在5份试验溶液中分别加入0.00mL、1.00mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL标准混合中间溶液，用质量分数约5%的硝酸溶液稀释至刻度、摇匀。各元素的加入质量浓度为0.00μg/L、50.00μg/L、100.00μg/L、250.00μg/L、500.00μg/L。

- 标准工作曲线绘制：使用仪器软件编辑测样方法，根据设定方法测量上述5份试验溶液，以特征谱线强度为纵坐标，阳离子浓度为横坐标，绘制标准工作曲线 。从工作曲线与横坐标的交点求得试样溶液中阳离子含量的测量值。

砷工作曲线绘制

- 平行称取0.57g硼酸，精确至0.0001g，记录质量m，置于100mL烧杯中，加入50mL水，溶解后转移至5个100mL容量瓶中。

- 在5份试验溶液中分别加入0.00mL、1.00mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL标准混合中间溶液，用质量分数约5%的硝酸溶液稀释至刻度、摇匀。各元素的加入质量浓度为0.00μg/L、50.00μg/L、100.00μg/L、250.00μg/L、500.00μg/L。

- 标准工作曲线绘制：使用仪器软件编辑测样方法，根据设定方法测量上述5份试验溶液，以特征谱线强度为纵坐标，砷浓度为横坐标，绘制标准工作曲线 。从工作曲线与横坐标的交点求得试样溶液中砷含量的测量值。

二氧化硅工作曲线绘制

- 平行称取1.14g硼酸，精确至0.0001g，记录质量m，置于100mL烧杯中，加入50mL水，溶解后转移至5个100mL容量瓶中。

- 在5份试验溶液中分别加入0.00mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、5.00mL标准混合中间溶液，用水稀释至刻度、摇匀。各元素的加入质量浓度为0.00μg/L、100.00μg/L、200.00μg/L、400.00μg/L、500.00μg/L。

- 标准工作曲线绘制：使用仪器软件编辑测样方法，根据设定方法测量上述5份试验溶液，以特征谱线强度为纵坐标，二氧化硅浓度为横坐标，绘制标准工作曲线 。从工作曲线与横坐标的交点求得试样溶液中二氧化硅含量的测量值。

试验数据处理

阴离子（钠、铁、钙、镁、铝、砷、二氧化硅）含量的质量浓度W3计，单位为mg/kg，按照式（3）计算 ：

式中：c—试样溶液中仪器测量的阳离子质量浓度，μg/L；

V—试样溶液定容体积，mL；

m—试样质量，g。

钠、铁、钙、镁、铝、砷、二氧化硅的标准工作曲线的相关系数R应≥0.995。

硼酸中重金属含量的测定

原理

硼酸中的重金属离子与负二价的硫离子在弱酸介质中生成有色硫化物沉淀，与标准比色溶液比较，确定重金属含量。

试剂

铅标准溶液：有证标准物质，浓度为1000mg/L。

铅标准工作溶液（10mg/L）：移取1mL铅标准溶液于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，保存至250mL聚丙烯瓶中。

硫化钠-丙三醇溶液：称取5g硫化钠，溶于10mL水和30mL丙三醇的混合液中，避光密封保存。

乙酸溶液（质量分数约30%）：取乙酸（优级纯，质量分数约96%）32mL，加入68mL水，摇匀，保存至玻璃试剂瓶中。

仪器设备

比色管：50mL。

紫外-可见分光光度计。

试验步骤

试样溶液配制

- 称取2.5g硼酸，精确至0.0001g，置于100mL烧杯中，加入48mL水，必要时可加热，溶解后转移至50mL比色管中（若加热则冷却至室温再转移），加入0.4mL乙酸溶液（质量分数约30%），用水稀释至刻度，摇匀。

标准比色溶液配制

- 移取0.5mL铅标准工作溶液（10mg/L）于50mL比色管中，加入0.4mL乙酸溶液（质量分数约30%），用水稀释至刻度，摇匀。

测定

- 分别向试样溶液和标准比色溶液中加入0.2mL硫化钠-丙三醇溶液，放置10min，将试样溶液所呈颜色与标准比色溶液比较，其颜色不得深于标准溶液。必要时，使用紫外-可见分光光度计在420nm测定吸光度比较。

试验数据处理

试样溶液所呈颜色与标准比色溶液比较，其颜色浅于标准溶液时，或试样溶液吸光度小于标准溶液吸光度，记录测量结果：

试样中重金属（以Pb计）<2mg/kg。

10B同位素丰度的测定

原理

- 采用电感耦合等离子体质谱仪，待测元素进入等离子体后，在高温下被电离成离子。产生的离子经离子透镜聚焦后进入四级杆质量分析器，按照荷质比被分离，由检测器对离子个数进行计数，计数的多少与离子的浓度成正比。通过两种硼标准溶液中同位素丰度比的测定值和标准值计算和验证质量偏移校正系数，利用被测溶液中同位素丰度比的测定值和质量偏移校正系数计算出被测溶液中同位素丰度比，从而计算出样品中10B同位素的丰度。

试剂

硼同位素丰度比标准物质1（1000mg/L，以B计）：有证标准物质，10B：11B的比值为0.4596。可选其它硼同位素丰度比，该标准物质用来计算质量偏移校正系数。

硼同位素丰度比标准物质2（1000mg/L，以B计）：有证标准物质，10B：11B的比值为0.23782。可选其它硼同位素丰度比，该标准物质用来验证质量偏移校正系数的准确性。

氩气：纯度≥99.999%。

硝酸：优级纯，密度1.4g/mL。

硝酸（质量分数约2%）：移取15 mL密度为1.4g/mL的优级纯硝酸于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，保存至1000mL玻璃瓶中。

仪器设备

电感耦合等离子质谱仪。

电子天平：分度0.1mg。

试验步骤

仪器参考工作参数

根据仪器的要求优化仪器工作条件，开机预热稳定仪器，仪器参考工作参数见表5：

表5  电感耦合等离子质谱仪参考工作参数

| 项目 | 操作条件 |
| --- | --- |
| 射频发生器功率 | 1.4kw |
| 等离子体气流量 | 13L/min |
| 辅助气 | 0.75L/min |
| 雾化气 | 0.8~1.0L/min |
| 重复次数 | 3 |
| 每峰测量点数 | 3 |
| 采集模式 | 跳峰 |
| 采样锥/截取锥 | 镍锥 |

标准溶液制备

- 硼同位素标准中间溶液1（5mg/L）：移取0.5mL硼同位素丰度比标准物质1于100mL容量瓶中，用质量分数约2%的硝酸溶液稀释至刻度，摇匀，保存至250mL聚丙烯瓶中。

- 硼同位素标准中间溶液2（5mg/L）：移取0.5mL硼同位素丰度比标准物质2于100mL容量瓶中，用质量分数约2%的硝酸溶液稀释至刻度，摇匀，保存至250mL聚丙烯瓶中。

- 硼同位素标准工作溶液（10μg/L）：移取0.2mL硼同位素丰度比标准物质1于100mL容量瓶中，用质量分数约2%的硝酸溶液稀释至刻度，摇匀，保存至250mL聚丙烯瓶中。

- 硼同位素标准控制溶液（10μg/L）：移取0.2mL硼同位素丰度比标准物质2于100mL容量瓶中，用质量分数约2%的硝酸溶液稀释至刻度，摇匀，保存至250mL聚丙烯瓶中。

试样溶液制备

- 试样母液（500 mg/L）：称取0.285g硼酸，精确至0.0001g，置于100mL烧杯中，加入50mL水，溶解后转移至100mL容量瓶中。

- 试验中间溶液（5mg/L）：移取1mL硼同位素丰度比标准物质1于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，保存至250mL聚丙烯瓶中。

- 试样工作溶液（10μg/L）：移取0.2mL硼同位素丰度比标准物质1于100mL容量瓶中，用质量分数约2%的硝酸溶液稀释至刻度，摇匀，保存至250mL聚丙烯瓶中。

测定

- 使用仪器软件编辑测样方法，根据设定方法测量质量分数约2%的硝酸空白溶液，硼同位素标准工作溶液，硼同位素标准控制溶液，试样工作溶液的10B：11B的比值。每次样品测量后，应用质量浓度为2%硝酸溶液清洗，清洗后仪器本底计数的变化应不影响下个样品的测量结果。

试验数据处理

试样的10B同位素丰度x按下式计算：

式中：x—10B同位素丰度；

Am—样品中硼同位素丰度比测定值(10B：11B)；

K—质量偏移校正系数。

质量偏移校正系数K按下式计算

式中：Cm—硼同位素标准工作溶液丰度比测定值(10B：11B)；

Cs—硼同位素标准工作溶液丰度比标准值(10B：11B)。

### 硼同位素标准控制溶液丰度比的测定值与标准值的相对误差应≤0.5%。

电感耦合等离子体发射光谱仪各元素检出限见表5：

| 元素 | 检出限（μg/kg） | 定量限（μg/kg） |
| --- | --- | --- |
| 钠 | 1 | 3 |
| 铁 | 1 | 3 |
| 钙 | 0.6 | 2 |
| 镁 | 0.6 | 2 |
| 铝 | 1.5 | 5 |
| 硅 | 6.5 | 20 |
| 砷 | 3 | 10 |

离子色谱各阴离子检出限见表6：

| 阴离子 | 检出限（μg/kg） | 定量限（μg/kg） |
| --- | --- | --- |
| F- | 0.6 | 2 |
| Cl- | 0.6 | 2 |
| PO43- | 2.5 | 8 |
| SO42 | 1.5 | 5 |

参 考 文 献

_________________________________