《核电厂含硼水中锌、镍浓度的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准是根据中国核能行业协会《关于征集2022年度中国核能行业协会团体标准项目的通知》（核协科函（2021）629号）部署，针对安全生产领域展开标准制定。

本标准的主要起草单位为三门核电有限公司，标准于2022年1月完成草案编制。

三门核电有限公司已于2022年5月6日与中国核能行业协会签订团体标准项目技术服务合同。

2、主要工作过程

编制组在收集并充分消化吸收国内、外相关标准、期刊论文的基础上，结合核电站一回路样品特点开展方法开发和实验数据收集工作，并制定了标准编制原则。

根据标准编制原则，于2022年1月完成了标准征求意见稿（草案）。随后，编制组内部对草案内容进行了数次校核和修改。

2022年4月，编制组根据内部评审意见对草案进行了修改完善，形成了征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

编制组牵头福清核电化学实验室、山东海阳核电化学实验室，根据标准推荐方法，使用多种型号的电感耦合等离子体发射谱仪顺利完成比对试验。

中国核能行业协会在本标准制定过程提供了形式审查和技术指导。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合一回路加锌技术在国内核电的发展趋势，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准在实施了大量电感耦合等离子体发生光谱（ICP-OES）测量含硼水中锌、镍浓度方法的条件测试和多家试验室实测数据验证的基础上，参考美国核电实验室测试方法，对团体标准进行编写。

（2）实用性

本标准规定了使用电感耦合等离子体发生光谱（ICP-OES）测量含硼水中锌、镍浓度的全过程，包括标准溶液配制、样品测量、数据处理、准确度评价等环节建立规范，以大量验证数据作为依据，具备科学性、客观性，从而达到准确测量含硼水中锌、镍浓度的目的。

2、标准主要内容的依据

按GB/T 20001.4—2015的规定，确定本标准总体结构如下：

——范围；

——规范性引用文件；

——原理；

——试剂和材料；

——仪器和设备；

——样品；

——分析步骤；

——结果计算；

——精密度；

——质量保证和控制；

——安全注意事项。

2.1 关于第6章内容的说明

第6章的内容是基于核电站一回路样品带有放射性的特点，给出了放射性样品的储存、转运、分析过程中的防护建议，减少人员在取样、分析过程中接受辐照的风险。

2.2 关于第7章至第8章内容的说明

第7～8章的内容基于国标《GB/T 23942-2009化学试剂 电感耦合等离子体原子发射光谱法通则》等方法描述，以及对测量过程的条件选择、参数设置、干扰消除等进行的验证和优化。

2.3 关于第9章内容的说明

第9章的精密度是依据三个实验室的同一个操作人员短时间内使用同一台仪器对不同浓度的标准样品执行重复分析，基于95%置信度下的最大计算值。

2.4 关于第10章内容的说明

第10章的内容是基于仪器厂家推荐，以及国内实验室的通用质控方法，根据实验室验证，若室温稳定，冷却水等设备运行正常的前提下，在分析10组样品的期间，仪器光路、检测器温度能维持不变，因而，仪器波长不会产生显著偏离，检测器信号不会产生显著偏差。

2.5 关于第11章内容的说明

第11章内容是明确ICP操作手册中要求的注意事项，以及放射性样品分析的注意事项，避免人员在操作仪器时发生人身伤害和环境放射性污染的事件。

3、解决的主要问题

压水堆核电厂向一回路冷却剂中加锌，在使用合金690作为蒸发器传热管材料的电站中能够有效降低堆芯外辐射场，压水堆的加锌技术已在国外众多核电厂得到广泛应用并取得良好成效。美国电力研究院（以下简称“EPRI”）发布的《压水堆一回路锌应用手册》（以下简称“加锌导则”）指出：用于降低堆芯外辐射场的冷却剂锌浓度为10±5μg/L。

镍基合金是压水堆核电厂一回路主要结构材料，主要用于制造蒸汽发生器传热管。核电厂通过监测一回路冷却剂中镍含量，判断系统腐蚀情况。对于采用加锌技术的压水堆机组而言，为避免锌-镍置换可能导致的燃料包壳积垢以及进而引发的轴向功率迁移（即AOA），需要更加密切的监测一回路冷却剂中的镍浓度。美国电力研究院（以下简称“EPRI”）发布的《压水堆一回路锌应用手册》（以下简称“加锌导则”）要求，如果系统中镍的含量超过6μg/L时禁止加锌，且监测频率要求为1次/周。

压水堆核电厂使用硼酸作为可溶中子吸收剂，因此一回路冷却剂为硼酸基体溶液。硼酸的存在（通常浓度为mg/L级）给水中微量锌、镍含量的测定带来干扰，影响锌、镍浓度的监督与判断。核电厂通常使用石墨炉原子吸收光谱法（以下简称“AAS”）测定硼体系中微量金属离子，应用实践表明，AAS通常存在工作曲线线性不佳、结果精密度不理想、分析用时长、石墨炉易被硼酸结晶污染等问题，影响了分析效率，增加了分析成本。

基于以上，三门核电自主开发了电感耦合等离子体原子发射光谱法（以下简称“ICP-OES”）测定硼酸基体中微量锌、镍的方法，经1，2号机组调试验证表明，ICP-OES在最低检测限满足化学监督要求的前提下，可显著提高分析效率，相比AAS，分析1个样品的时间缩短为原来的1/3，且一次进样，可同时测得多个金属元素的含量，这一优势对于采用加锌技术的压水堆机组而言，更具有实用价值。对于硼酸结晶的问题，使用ICP-OES只需清洗炬管，避免了使用AAS需频繁更换石墨管的操作，大大降低了分析成本。因此，将ICP-OES作为测定硼酸基体中微量锌、镍的标准测定方法值得推广，对于采用加锌技术的压水堆核电厂具有显著意义。

# 三、主要试验（或验证）情况

本标准

硼基体下镍、锌元素测量方法的开发

测量参数试验

雾化气流量试验

RF发生器功率试验

整体方法试验

重复性试验

特征波长试验

再现性试验

检出限试验

方法开发的技术路线如图1所示：

图1 硼基体下镍、锌测量方法开发技术路线图

- 测量参数试验

测量参数试验是方法开发的核心工作，通过调节ICP的主要工作参数，从而消除分析干扰因素，提升分析精确度。ICP测量的主要工作参数为雾化气流量、RF发生器功率以及进样器流量。其中，提升调整雾化气流量可以提升ICP的雾化效率，但流量过大会导致样品通过等离子焰炬的时长变短，降低原子化效率。提升RF发生器功率可以提升等离子焰炬，但也会同时增大背景噪音。选用合适的特征波长可以避免干扰元素在待测元素信号上的背景叠加。

- 整体方法试验

整体方法试验采用所选取的测量参数进行标准工作曲线绘制，通过对标准样品的重复测量来验证方法的准确度，通过对空白样品的重复测量验证方法的检测限。

  - 特征波长试验

原子接收外部能量发生激发后核外电子发生跃迁，电子退激后回到能级较低的轨道并释放出波长。不同元素跃迁时轨道能级不同，因此会发射元素特有的特征波长。同一种元素在等离子焰炬中受到激发时，由于跃迁能级不同，且受激发时基态元素的形态不同（多种离子态和原子态），导致待测元素会有多个特征波长。同种元素不同特征谱线间的强度相差较大，有时样品中的杂质元素的特征曲线可能会干扰待测元素的某条特征曲线。因此不同的样品基体需要选取不同的特征波长。

根据公开资料，Zn和Ni的特征谱线如下：

| 元素 | 特征谱线，nm |
| --- | --- |
| Zn | 202.551，206.191，213.856，330.259，472.216，481.053 |
| Ni | 216.556，217.467，221.647，225.386，227.021，230.300，231.604 |

不同谱线的信噪比有较大差异，选取信噪比较大的Zn206.191，Zn213.85，Ni230.300，Ni231.694作为试验谱线，可以在保证方法具备较低的检测限的同时，避免硼基体的干扰。

设置仪器为推荐设置，以Zn206.200，Zn202.548，Zn213.857，Ni221.648，Ni230.300，Ni231.694作为试验谱线测量建立方法。

| 仪器参数 | 设定值 |
| --- | --- |
| 入射功率/W | 1300 |
| 样品流量/（mL/min） | 1.5 |
| 辅助气流量（L/min） | 0.2 |
| 雾化气流量（L/min） | 0.55 |
| 冷却气流量（L/min） | 15 |
| 积分时间/s | 15 |
| 冲洗时间/s | 30 |
| 积分次数 | 3 |
| 等离子体观测位置 | 轴向 |
| 背景校正方式 | 2点校正 |
| 标准曲线拟合方式 | 线性截距 |

配制0 ug/L，10 ug/L，25ug/L，50ug/L的Zn、Ni纯水基体的混合标准工作溶液，并绘制工作曲线，配制含有1000ppmB基体的50ppbZn、Ni标准溶液作为样品，进行特征谱线测试，从而选择受硼基体干扰最小的特征谱线。

对不同特征波长的Zn和Ni绘制工作曲线，曲线相关系数均可以达到0.9995以上。

用含有1000ppmB基体的50ppbZn、Ni标准溶液作为样品，进行硼基体对特征谱线干扰程度的测试，分析数据如下表所示：

1000ppmB基体的50ppbZn、Ni标准溶液分析数据

| 特征谱线 | 平均校准强度 | 浓度 | 单位 | 标准偏差 | 相对标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn206.200 | 2179.8 | 51.34 | mg/L | 1.113 | 2.17% |
| Zn202.548 | 3006.1 | 47.40 | mg/L | 0.345 | 0.73% |
| Zn213.857 | 8503.6 | 51.80 | mg/L | 0.282 | 0.54% |
| Ni221.648 | 3538.7 | 83.32 | mg/L | 1.401 | 1.68% |
| Ni231.604 | 4723.2 | 47.68 | mg/L | 0.822 | 1.72% |
| Ni232.003 | 1382.2 | 28.93 | mg/L | 1.008 | 3.49% |

用含有1000ppmB溶液作为样品，进行硼基体对特征谱线干扰程度的测试，分析数据如下表所示：

| 特征谱线 | 平均校准强度 | 浓度 | 单位 | 标准偏差 | 相对标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn206.200 | 60.2 | 1.858 | mg/L | 0.3686 | 19.84% |
| Zn202.548 | -115.21 | -1.524 | mg/L | 0.1187 | 7.79% |
| Zn213.857 | 467.9 | 2.844 | mg/L | 0.0610 | 2.15% |
| Ni221.648 | 1420.5 | 33.78 | mg/L | 0.659 | 1.95% |
| Ni231.604 | 16.0 | 0.017 | mg/L | 0.4856 | N.A. |
| Ni232.003 | -988.5 | -20.72 | mg/L | 0.582 | 2.81% |

根据50ppbZn、Ni标准溶液和1000ppmB溶液的检测结果可以看到，在Zn的不同特征谱线下，1000ppm的硼酸引入Zn的测量偏差≤6%，在Zn测量的分析误差范围以内，可以认为1000ppm的硼酸对Zn测量引入的偏差可以忽略不计。所选的三条特征谱线的发射强度依次为Zn213.857 ＞ Zn202.548 ＞ Zn206.200，相较于另外两条谱线，Zn213.857具备更高的灵敏度和最低的检测限。

根据Ni标准溶液的测量结果，除了Ni231.604与理论值在误差范围内之外，Ni221.648和Ni232.003测量Ni标准溶液均存在较大的偏差，根据1000ppm的硼溶液的测量结果，证实在特征波长Ni221.648和Ni232.003下，硼基体对Ni测量产生了显著的干扰，使得测量结果失准。

小结：

  - 硼基体对选定的三条Zn特征波长下产生的背景干扰可以忽略，其中，Zn213.857具备更高的灵敏度和最低的检测限，是优选的特征波长。

  - 硼基体对特征波长Ni231.604下产生的背景干扰可以忽略，是优选的特征波长。

  - RF发生器功率试验

RF发生器功率和等离子体焰炬的能量成正比，等离子体焰炬能量越高，焰炬中心的温度越高，样品气氛在通过焰炬时越容易原子化和激发，产生强度更高的特征波长射线。

在选定的特征波长下，保持其他推荐设置不变，将RF发生器入射功率依次修改为1100W、1200W、1300W、1400W、1450W，分别测量1000ppmB基体和含有1000ppmB基体的50ppbZn、Ni标准溶液，观察信号与背景响应值的变化。

在各个RF发生器功率平台测量的50ppbZn、Ni标准溶液的强度如下表所示：

| 特征谱线 | RF发生器功率 | 平均净强度 | 标准偏差 | 相对标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn213.857 | 1100W | 10523.4 | 124.98 | 1.19% |
|  | 1200W | 12076.7 | 22.46 | 0.19% |
|  | 1300W | 12957.0 | 70.97 | 0.55% |
|  | 1400W | 13522.7 | 46.09 | 0.34% |
|  | 1450W | 13643.3 | 60.09 | 0.44% |
| Ni231.604 | 1100W | 6710.6 | 48.55 | 0.72% |
|  | 1200W | 8025.6 | 14.60 | 0.18% |
|  | 1300W | 8802.2 | 46.90 | 0.53% |
|  | 1400W | 9198.2 | 25.28 | 0.27% |
|  | 1450W | 9309.2 | 5.53 | 0.06% |

在各个RF发生器功率平台测量的1000ppm硼溶液的强度如下表所示：

| 特征谱线 | RF发生器功率 | 平均净强度 | 标准偏差 | 相对标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn213.857 | 1100W | 3066.0 | 25.34 | 0.83% |
|  | 1200W | 3835.9 | 16.26 | 0.42% |
|  | 1300W | 4281.3 | 17.99 | 0.42% |
|  | 1400W | 4534.4 | 29.24 | 0.64% |
|  | 1450W | 4587.3 | 16.69 | 0.36% |
| Ni231.604 | 1100W | 2586.8 | 17.38 | 0.67% |
|  | 1200W | 3408.5 | 46.98 | 1.38% |
|  | 1300W | 3953.0 | 35.95 | 0.91% |
|  | 1400W | 4236.8 | 43.97 | 1.04% |
|  | 1450W | 4294.3 | 44.02 | 1.03% |

RF发生器各功率平台下Zn标准溶液和硼基体强度

RF发生器各功率平台下Ni标准溶液和硼基体强度

根据试验结果，当RF发生器功率从1100W上升至1450W时，待测元素强度和硼酸基体背景干扰强度逐渐增大，RF发生器功率在1300W以下时，待测元素强度的增量大于硼酸基体干扰，1400W以上时，待测元素强度的增量等于硼酸基体干扰。因此，当RF发生器功率为1400W以上时，硼基体下的Zn、Ni测量达到最佳测量功率。考虑高功率运行RF发生器会对原件产生较大损耗，因此在满足最佳测量功率的范围内，选用1400W作为最佳测量功率。

小结：

当RF发生器功率为1400W时，硼基体下的Zn、Ni测量具备最佳测量功率。

  - 雾化气流量试验

雾化气流量与雾化效率成正比，但与样品在焰炬内的时间成反比。方法的检测限取决于测量信噪比，获得高强度发射光谱需要同时兼顾最佳的样品雾化效率和原子化效率。

在选定的特征波长下，保持其他推荐设置不变，将雾化气流量调整为0.40 L/min，0.50 L/min，0.60 L/min，0.70 L/min，测量含有1000ppmB基体的50ppbZn、Ni标准溶液，观察信号的变化。

根据分析结果，雾化器流量和待测元素强度关系如下：

| 特征谱线 | 雾化气流量 | 平均净强度 | 标准偏差 | 相对标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn213.857 | 0.4L/min | 1725.3 | 10.124 | 86.11% |
|  | 0.5L/min | 7154.6 | 0.277 | 0.59% |
|  | 0.6L/min | 7574.6 | 0.229 | 0.46% |
|  | 0.7L/min | 4078.3 | 0.252 | 0.93% |
| Ni231.604 | 0.4L/min | 1304.3 | 2.465 | 16.54% |
|  | 0.5L/min | 3907.6 | 0.503 | 1.16% |
|  | 0.6L/min | 3805.5 | 0.061 | 0.14% |
|  | 0.7L/min | 1436.8 | 0.435 | 2.66% |

根据雾化气流量和待测元素强度关系图可以清晰地表面，当雾化气流量在0.5L/min~0.6L/min之间时，待测元素达到最大的光谱强度。过高和过低的雾化气流量均会导致待测元素光谱强度下降。考虑仪器节约用气，推荐使用0.5L/min作为雾化气流量。

小结：

推荐使用0.5L/min作为雾化气流量。

  - 重复性和再现性试验

根据测量参数试验结果编辑分析方法，以1000ppm硼基体的0ug/L，5ug/L，25ug/L，50ug/L标准工作溶液绘制工作曲线，在同一实验室，同一实验者以同一台仪器分析1000ppm硼基体的5ug/L，20ug/L，40ug/L标准工作溶液分别进行三次检测，计算重复性变异系数。

通过联系与沟通，三门核电实验室、福清核电实验室与山东海阳核电实验室等三家单位进行了含硼水中镍、锌浓度测定方法的比对试验工作。各单位实验室试验相关信息如下：

| 编号 | 单位名称 | 主要设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三门核电实验室 | PE OPTIMA8000 |
| 2 | 福清核电实验室 | Thermo iCAP7200 |
| 3 | 山东海阳核电实验室 | Thermo iCAP7400 |

比对试验结果如下：

| 样品的标识 | 比对试剂1 |  | 比对试剂2 |  | 比对试剂3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值/（μg/L） | Zn：5.47 | Ni：5.04 | Zn：20.72 | Ni：20.45 | Zn：41.80 | Ni：41.50 |
| 重复性标准差（Sr） | Zn：0.11 | Ni：0.37 | Zn：0.14 | Ni：0.29 | Zn：0.18 | Ni：0.30 |
| 重复性变异系数 | Zn：1.96% | Ni：7.34% | Zn：0.69% | Ni：1.42% | Zn：0.44% | Ni：0.72% |
| 重复性限（r）（2.8×Sr） | Zn：0.30 | Ni：1.04 | Zn：0.39 | Ni：0.81 | Zn：0.50 | Ni：0.84 |
| 再现性标准差（SR） | Zn：0.11 | Ni：0.46 | Zn：0.80 | Ni：1.15 | Zn：1.68 | Ni：2.70 |
| 再现性变异系数 | Zn：2.01% | Ni：9.13% | Zn：3.86% | Ni：5.62% | Zn：4.02% | Ni：6.51% |
| 再现性限（R）（2.8×SR） | Zn：0.31 | Ni：1.29 | Zn：2.24 | Ni：3.22 | Zn：4.70 | Ni：7.56 |

从重复性变异系数和再现性变异系数的数据中选取较大值作为重复性精密度和再现性精密度值。

即在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一含硼水样品的锌相互独立测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的2%，以大于这两个测定值的2%的情况不超过5%为前提，对同一含硼水样品的镍相互独立测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的8%，以大于这两个测定值的8%的情况不超过5%为前提。

在不同实验室，由不同操作者使用不同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一含硼水样品的锌相互独立测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的5%，以大于这两个测定值的5%的情况不超过5%为前提，对同一含硼水样品的镍相互独立测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的10%，以大于这两个测定值的10%的情况不超过5%为前提。

  - 检测限试验

根据测量参数试验结果编辑分析方法，对1000ppm硼基体的空白溶液连续进行11次检测，计算方法检测限。

根据关键因素优化结果，选取RF发生器功率1400W，雾化器流量0.55 L/min为分析参数，以0ppb，10ppb，25ppb，50ppb的Zn、Ni标准溶液浓度绘制工作曲线。

| Zn标准工作溶液浓度，ppb | 0 | 10 | 25 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校正强度 | N/A | 2487 | 6228 | 12536 |
| 线性方程 | y = 246.85x + 156.34 |  |  |  |
| R2 | 0.9997 |  |  |  |
| Ni标准工作溶液浓度，ppb | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 校正强度 | N/A | 1314 | 3305 | 6550 |
| 线性方程 | y = 131.05x + 7.489 |  |  |  |
| R2 | 1.0000 |  |  |  |

绘制工作标准曲线，分析11次空白溶液，获得11次空白溶液的Zn标准偏差为0.1167ppb，以10倍标准偏差为方法检测限，Zn理论方法检测限为1.2ppb；11次空白溶液的Ni标准偏差为0.2017ppb，以10倍标准偏差为方法检测限，Ni理论方法检测限为2.0ppb。

以绘制工作标准曲线分别测量1ppb，2ppb，3ppbZn标准溶液，分析结果如下：

| Zn样品浓度，ppb | 测量结果，ppb | RSD，% | 误差，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 1.79 | 10.36 | +79 |
| 2.00 | 2.18 | 1.85 | +9.0 |
| 3.00 | 3.26 | 1.14 | +8.7 |
| Ni样品浓度，ppb | 测量结果，ppb | RSD，% | 误差，% |
| 1.00 | 1.28 | 12.32 | +28 |
| 2.00 | 2.04 | 8.80 | +2.0 |
| 3.00 | 3.02 | 3.66 | +0.67 |

根据实验验证，该测量方法能满足2ppb Zn、Ni的准确测量，误差范围为±10%以内，RSD＜5%。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过本标准的制定，可以实现硼基体中锌、镍浓度的精准测定，为核电一回路加锌技术在国内的研究和推广提供重要技术保证。

# 六、与国际、国外对比情况

国外核电已有使用电感耦合等离子体发射光谱分析含硼水中金属元素的应用，但未形成相关的标准。

本项目已通过中国核工业集团审定批准，发布为中国核工业集团企业标准。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，三门核电有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。