ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

核电厂含硼水中锌和镍浓度的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Determination of zinc and nickel content in boron water in Nuclear Power Plant—Inductively coupled plasma optical emission spectrometry

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

征求意见稿

（本稿完成日期：2021.3.21）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　原理	1

4　标题	1

5　仪器和设备	1

6　样品	2

7　分析步骤	2

8　结果计算	2

9　精密度	3

10　质量保证和控制	3

11　安全注意事项	3

附录A（资料性附录）　仪器工作条件	4

附录B（资料性附录）　元素分析的推荐波长	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口。

本文件起草单位：三门核电有限公司。

本文件主要起草人：吴旭东、侯涛、刘高勇、陈奕峥、钟铁。

本文件为首次发布。

核电厂含硼水中锌和镍浓度的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

范围

本文件规定了电感耦合等离子体发射光谱法测定核电厂含硼水中锌和镍的浓度。

本文件适用于核电厂含硼水中锌和镍浓度的测定，测定范围5.00μg/L～50.0μg/L。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682   分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 12806  实验室玻璃仪器 单标线容量瓶

GB/T 12807  实验室玻璃仪器 分度吸量管

GB/T 12808  实验室玻璃仪器 单标线吸量管

JJG 646     移液器检定规程

原理

用电感耦合等离子体发射光谱仪测定含硼样品中锌和镍的信号强度，通过与其基体匹配的校准曲线计算出锌和镍的浓度。

试剂

除非另有说明，在分析中使用优级纯及以上的试剂和符合GB/T 6682规定的实验室三级及以上用水。

硝酸（ρ=1.42g/mL）。

硝酸（2+98）。

硼溶液（硼浓度：5.00 g/L），称取高纯硼酸（纯度≥99.9999%）28.61 g，溶解于1L水中。

锌、镍标准溶液（1000 mg/L），直接采购有证标准溶液。

锌、镍混合标准储备液（1.00 mg/L），分别移取锌、镍标准溶液（4.4）各1.00 mL于1000 mL容量瓶中，用硝酸（2+98）（4.2）稀释至刻度，混匀。

氩气，纯度≥99.999 %。

仪器和设备

电感耦合等离子体发射光谱仪（锌、镍检出限≤1μg/L）。

分析天平，感量0.01g。

移液管和单标线容量瓶，符合GB/T 12806、GB/T 12807、GB/T 12808规定。

移液枪，1000μL，5000μL，符合JJG 646规定。

样品

采集有代表性的核电厂含硼水样于聚乙烯瓶中，取样、转移时应做好辐射防护，取样后24 h内完成样品分析。

分析步骤

仪器准备和确认

仪器的工作环境和电源要求根据仪器说明书规定执行。按照仪器操作规程开启等离子光谱仪及其附属设备，直至仪器稳定运行。选择仪器适合的分析条件（参见附录A）及锌和镍的分析谱线（参见附录B）。

校准溶液配制

移取锌、镍混合标准储备液（4.4）0.00 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.50 mL、5.00 mL于5个100 mL容量瓶中，根据样品中的硼浓度，移取适量硼溶液（4.3），用水定容至刻度，混匀。校准溶液的硼浓度应与样品硼浓度偏差在100 mg/L以内，锌、镍校准溶液的浓度分别为0.00μg/L，5.00μg/L，10.0μg/L，25.0μg/L，50.0μg/L。

绘制校准曲线

用等离子体发射光谱仪按浓度由低至高依次测定系列校准溶液（7.2），绘制校准曲线，各元素校准曲线的线性相关系数应≥0.995。

样品测定

在与绘制校准曲线相同的条件下测量样品溶液。根据样品溶液的谱线强度和校准曲线，仪器计算出样品溶液中待测元素的浓度。

若样品中待测元素浓度高于校准曲线上限，则应稀释样品，重新按照7.2～7.4执行。

结果计算

各样品元素i的含量，按式(1)计算：

Xi=Ci×F	                               (1)

式中：

Xi——样品中元素i的含量，单位为微克每升（μg/L）；

Ci——进样样品中被测元素i的浓度，单位为微克每升（μg/L）；

F ——进样样品稀释倍数。

精密度

在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一含硼水样品的锌相互独立测试，获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的10 %，以大于这两个测定值的10 %的情况不超过5 %为前提；对同一含硼水样品的镍相互独立测试，获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的10%，以大于这两个测定值的10 %的情况不超过5 %为前提。

在不同实验室，由不同操作者使用不同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一含硼水样品的锌相互独立测试，获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的15 %，以大于这两个测定值的15 %的情况不超过5 %为前提；对同一含硼水样品的镍相互独立测试，获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的20%，以大于这两个测定值的20 %的情况不超过5 %为前提。

质量保证和控制

每分析10个样品，应分析25.0 μg/L的质控标准溶液，若测量结果与实际浓度值偏差＞10%，则应重新绘制校准曲线。

安全注意事项

按本文件执行分析时应注意以下安全注意事项：

- 应按高压钢瓶安全操作规定使用高压氩气钢瓶。

- 为了防止高频辐射伤害身体，点燃等离子体后，不打开炬室门。

- 仪器工作时应确保仪器上方排风罩正常工作，避免放射性气溶胶污染实验室。

- 完成分析后，样品排放应满足放射性废液排放管理要求。

（资料性附录）
仪器工作条件

电感耦合等离子体发射光谱仪参考工作条件见表A.1。

仪器的参考工作条件

| 仪器参数 | 设定值 |
| --- | --- |
| 入射功率/W | 1400 |
| 样品流量/（mL/min） | 1.5 |
| 辅助气流量（L/min） | 0.2 |
| 雾化气流量（L/min） | 0.5 |
| 冷却气流量（L/min） | 15 |
| 积分时间/s | 15 |
| 冲洗时间/s | 30 |
| 积分次数 | 3 |
| 等离子体观测位置 | 轴向 |
| 背景校正方式 | 2点校正 |
| 标准曲线拟合方式 | 线性截距 |

（资料性附录）
元素分析的推荐波长

元素分析的推荐波长见表B.1。

元素分析的推荐波长

| 元素 | 推荐分析波长（nm） |
| --- | --- |
| 镍（Ni） | 231.604 |
| 锌（Zn） | 213.857 |

_________________________________